## TTB TYT CHUAN
PHỤ LỤC Danh mục trang thiết bị Y tế đầu tư cho các TYT xã, phường năm 2023 (Kèm theo Thông báo số /TB-TTYT ngày 06/9/2023 của TTYT thành phố Gia Nghĩa)
STT | TÊN TRANG THIẾT BỊ | Tên thương mại | Thông số kỹ thuật: | ĐVT | sô lượng
I | Khám, chữa bệnh
1 | Máy đo đường huyết | Máy đo đường huyết cá nhân | Auto-coding™ tự động nhận code que, Phương pháp đo: điện hóa học, Phạm vi thử: 10~600mg/dl (0.56 ~ 33.3mmol/L). Bộ nhớ lưu được 365 kết quả đo | Cái | 2
2 | Huyết áp kế người lớn | Huyết áp kế người lớn | Thông số kỹ thuật: Khoảng đo: từ 0 đến 300mmHg * Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không (0) *Độ chính xác: ± 3mmHg *Hệ thống bơm khí: vòng hơi được làm bằng vải may viền có túi hơi cao su bên trong, quả bóp cao su có van điều chỉnh | Cái | 4
3 | Ống nghe | Ống nghe huyết áp | Ống nghe 2 mặt CK-601P có khả năng lọc tạp âm tốt, loại bỏ những âm thanh từ bên ngoài làm ảnh hưởng đến quá trình nghe mạch, tạo điều kiện tốt cho việc nghe và lấy kết quả chẩn đoán chính xác nhất. Đầu ống nghe nhạy cảm, thân thiện với bệnh nhân. Tai nghe có kích thước phù hợp với cấu trúc của tai, dễ dàng thay đổi góc độ đo… giúp cho người sử dụng không bị đau và linh động hơn. Dây tai nghe được làm từ chất liệu PVC đảm bảo khả năng truyền âm tốt và bền lâu. Loại sản phẩm này đa dạng về màu sắc đem lại nhiều sự lựa chọn hơn cho người sử dụng. Đặc biệt sự phối hợp màu sắc giữa dây nghe và vòng không lạnh thân thiện cho người dùng cũng như bệnh nhân. | 4Cái | 4
4 | Huyết áp kế trẻ em | Huyết áp kế trẻ em | Thông số kỹ thuật: Khoảng đo: từ 0 đến 300mmHg * Đồng hồ đo áp lực: có kim định vị ở mức số không (0) *Độ chính xác: ± 3mmHg *Hệ thống bơm khí: vòng hơi được làm bằng vải may viền có túi hơi cao su bên trong, quả bóp cao su có van điều chỉnh | 2Cái | 2
5 | Đèn khám bệnh | ĐÈN GÙ CAO 1.7M | Đèn gù được thiết kế có kết cấu an toàn, chắc chắn,đèn gù dùng để khám bệnh, chiều cao đèn 1,7 mét, dây dẫn điện 3m, vỏ đèn, thân đèn làm bằng inox, cổ định vị xoay linh động đến gần 3600, khoảng rộng 30cm + 30cm, công suất bóng 40W- 250w Max, đuôi đèn ceramic E27 sử dụng nhiều loại bóng đèn, choá đèn bằng nhôm | 2Cái | 2
6 | Cân sức khỏe có thước đo chiều cao | Cân sức khỏe có thước đo chiều cao | Cấu hình cung cấp: • Cân - Cấu trúc: cân dạng đứng - Tải trọng tối đa: ≥120kg - Hiển thị bằng đồng hồ cơ, kích thước lớn - Có núm cân chỉnh về kim vể điểm chuẩn 0 - Vạch chia tối thiểu: ≤ 0.5 kg - Độ chính xác: ± ≤ 0.5 kg - Chất liệu vỏ: sắt sơn tĩnh điện - Phần đế có chất liệu gang, đảm bảo vững chắc - Mặt bàn cân hình chữ nhật, kích thước tối thiểu (dài x rộng): xấp xỉ 28 x 40 cm • Thước đo chiều cao - Phạm vi đo: từ ≤ 70 cm đến ≥ 190 cm - Vạch chia nhỏ nhất: ≤ 0.5 cm - Độ chính xác: ± ≤ 0.5 cm - Chất liệu thước đo: nhôm - Thước đo có thể thu gọn lại vào trong khung của cân khi không sử dụng • Trọng lượng tịnh: ≥ 10kg và ≤ 15 kg | 1Cái | 1
7 | Đèn khám treo trán (Đèn Clar) | Đèn Clar JU-MI | - Đèn Led ánh sáng trắng tuổi thọ cao - Pin sạc dung lượng cao dùng liên tục >8h mỗi lần sạc, cho phép sạc nhồi - Gương cầu gom tốt 1cm | 2Cái | 2
8 | cân trẻ sơ sinh | cân trẻ sơ sinh nhơn hòa 20kg | Phạm vi đo: 500 g – 20 kg Mặt số nhựa ABS trắng tuyết Đĩa nhựa Nhựa PP : (564 x 266 x 80) mm vv | 1 cái | 1
II | Sơ cứu, cấp cứu
9 | Máy khí dung | MAY XONG KHI DUNG OMRON NE-C106 | Máy với thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng thao tác sử dụng, dễ vệ sinh, thích hợp xông tại nhà. Hỗ trợ điều trị hiệu quả các bệnh về đường hô hấp. Tốc độ phun 0.3ml/phút, kích thước hạt thuốc 4.56µm. | 2Cái | 2
10 | Bóp bóng cấp cứu người lớn dùng nhiều lần | Ampu bóp bóng giúp thở người lớn | • Công dụng: Dùng để hồi sức bệnh nhân bị ngưng thở. • Sử dụng một lần để loại bỏ khả năng nhiễm khuẩn chéo. • Được trang bị một van hạn chế áp suất cho sự an toàn của bệnh nhân. • Bề mặt kết cấu của sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn và cung cấp thông gió hiệu quả. • Được sản xuất từ nhựa PVC. | 2Cái | 2
11 | Bóp bóng cấp cứu trẻ dùng nhiều lần | Ampu bóp bóng giúp thở trẻ em | • Công dụng: Dùng để hồi sức bệnh nhân bị ngưng thở. • Sử dụng một lần để loại bỏ khả năng nhiễm khuẩn chéo. • Được trang bị một van hạn chế áp suất cho sự an toàn của bệnh nhân. • Bề mặt kết cấu của sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn và cung cấp thông gió hiệu quả. • Được sản xuất từ nhựa PVC. | 2Cái | 2
12 | Bộ nẹp chân | Nẹp chân H1 | Làm từ vải cotton, vải có lỗ thoáng khí, vải tricot. Có khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm. Sử dụng sau phẫu thuật quanh ổ cối, cổ xương đùi, khớp gối, cổ chân, hỗ trợ cố định sau chấn thương. | 2Cái | 2
13 | Bộ nẹp tay | Nẹp cổ tay H1 | Làm từ vải cotton, vải không dệt, vải có lỗ thoáng khí. Có khóa Velcro, nẹp hợp kim nhôm. Dùng trong sơ cứu, cố định gãy xương, bong gân cổ tay, viêm xương khớp cổ tay mãn tính. | 2Cái | 2
14 | Bộ nẹp cổ | Nẹp cổ cứng ORBE | Làm từ chất liệu mút mật độ cao EVA và Có khóa Velcro, khuôn nhưa định hình thiết kế gồm 2 mảnh riêng biệt. Sử dụng cho các chấn thương đốt sống cổ, sau phẫu thuật, có khuôn nhựa tạo lỗ có thể luồn ống nội khí quản. | 1Cái | 1
15 | Cáng tay | CÁNG ĐẨY BỆNH NHÂN | Cáng tay, khung cáng bằng nhôm cao cấp, mặt cáng bằng vải, có thể gấp lại được. | 1Cái | 1
III | Tiêm, tiêm thủ thuật và tiêm chủng mở rộng
16 | Kẹp lấy dị vật cho người lớn | Kẹp lấy dị vật cho người lớn | - Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE, có thể hấp sấy ở nhiệt độ cao đến 134˚C. - Kẹp lấy dị vật 12cm | 1Cái | 1
17 | Kẹp lấy dị vật cho trẻ em | Kẹp lấy dị vật cho trẻ em | '- Làm bằng thép không gỉ, tiêu chuẩn CE,có thể hấp sấy ở nhiệt độ cao đến 134˚C. - Kẹp lấy dị vật 8.5cm | 1Cái | 1
18 | Bộ dụng cụ nhổ răng sữa | Bộ kìm nhổ răng trẻ em | -Kìm nhổ răng Guy nhổ răng cửa hàm trên: 01 Cái - Kìm nhổ răng Klein cho trẻ em nhổ răng cửa hàm dưới: 01 Cái - Kìm nhổ răng Klein cho trẻ em nhổ răng cối hàm trên: 01 Cái - Kìm nhổ răng Klein cho trẻ em nhổ răng cối hàm dưới: 01 Cái - Kìm nhổ răng Klein cho trẻ em nhổ răng hàm hàm trên: 01 Cái - Kìm nhổ răng Klein cho trẻ em nhổ răng hàm hàm dưới: 01 Cái | 1Bộ | 1
V | Sản, kế hoạch hoá gia đình
19 | Máy Doppler tim thai | Máy nghe tim thai | Cấu hình:  Máy chính  Pin Alkaline  Hộp đựng  Gel Tính năng:  Thiết bị sử dụng để phát hiện nhịp tim thai nhi bởi các chuyên gia sức khỏe hoặc sản phụ ở bệnh viện, phòng khám hay tại nhà  Phát hiện và hiển thị nhịp tim thai nhi (FHR)  Nghe âm thanh nhịp tim thai nhi  Tự động tắt máy khi không có tín hiệu trong 2 phút  Điều chỉnh mức âm lượng âm thanh  Chỉ báo cường độ tín hiệu FH  Biểu tượng FH  Chỉ báo pin | 2Cái | 2
VI | Xét nghiệm
20 | Hộp vận chuyển bệnh phẩm | HỘP VẬN CHUYỂN | Hộp hình chữ nhật  Có nắp đậy với gioăng khép kín, kèm bản lề gắn với hộp  Có tay cầm để xách hộp • Dung tích: ≈ 15lít | 2Cái | 2
VII | Nồi hấp tiệt trùng
21 | Nồi hấp tiệt trùng | NỒI HẤP TIỆT TRÙNG | - Đáp ứng tiêu chuẩn ISO 13485:2016, NS-EN ISO 13485:2016, tiêu chuẩn cho thiết bị y tế: 93/42/EEC - Thông số kĩ thuật: Thể tích buồng: 16 lít; Kích thước buồng: Ø 230 x 410 mm; Nhiệt độ tiệt trùng: 122 độ; Cài đặt thời gian tiệt trùng: 18, 33 phút; Bộ điều khiển vi xử lý; Vật liệu buồng và cửa bằng thép không gỉ; Đồng hồ kim hiển thị nhiệt độ/áp suất; Chương trình: hiển thị LED; Các đèn chỉ thị: nguồn, gia nhiệt, tiệt trùng, hoàn thành; Có chứng năng bào vệ quá nhiệt, quá áp; Có van xả áp suất an toàn; Tay nắm cửa an toàn; Thêm nước thủ công; Công suất gia nhiệt: 1400W; Lượng nước tiêu thụ: 350 – 400 cc/chu trình hấp; Kích thước ngoài: rộng x cao x sâu = 335 x 430 x 510 mm; Trọng lượng: 15.5 kg; Nguồn điện: 220V/50-60 Hz - Cung cấp bao gồm: Nồi hấp tiệt trùng 16 lít; 01 lồng hấp và khay bằng thép không gỉ; Hướng dẫn sử dụng - Sản phẩm được bảo hành trong vòng 12 tháng kể từ khi bàn giao đưa vào nghiệm thu. Được miễn phí toàn bộ chi phí phát sinh lỗi do thiết bị. - Bảo trì miễn phí hệ thống trong thời gian bảo hành. | 2Cái | 2